呼叫护理系统采购需求

一、项目概述

1、项目介绍：呼叫护理系统是用于病房解决医生、护士、患者之间的呼叫、对讲、信息处理等功能的系统。该系统坚持“以患者为中心”的设计理念，以传统病房呼叫系统为基础，不仅以全新的方式提供强大完善的医、护、患通讯功能，而且创造性地提供了语音提醒、信息发布、信息采集与信息处理等新功能，实现了医院信息管理（HIS）系统向病房的延伸，是医院数字化建设中不可缺少的重要组成部分。在大大减轻医护人员的工作强度的同时，真正实现了医院病房系统医生、护士、患者信息服务质的飞跃。

本项目呼叫护理系统需要采用先进的三总线制（注：见文末附件图）传输方式：即系统电源、信号数据传输等共用一条三芯线，大幅降低了安装、维护的复杂程度，保证了系统运行稳定、安全、可靠；先进的信息交互平台并能与HIS系统联网，将患者的住院信息自动发送到医护、床头、门口等分机及电子病员一览表等。系统主要由管理主机、医护分机、走廊显示屏、床头分机及呼叫手柄组成，可根据客户需要再增加配置护士站电脑、门口分机、卫浴分机、病员电子一览表等设备，形成一个完整的护理网络供医院病房投入使用，为患者营造一个舒适、贴心的医疗环境，给医护人员提供一个降低工作强度、提高工作效率的护理平台，为医院逐步实现无纸化、数字化办公的提供解决方案。

- 采购单位：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）

- 采购预算：98000元。

二、项目具体内容

- 1、管理主机

1.1外形尺寸及安装方式：

1.1.1外形尺寸：255mm*280mm*88mm

1.1.2安装方式：台式安装。

1.2安装位置：护士站（每个护士站1台）。

1.3接入方式：总线制。

1.4主要功能：

1.4.1病房信息护理系统核心管理设备；

1.4.2为系统提供工作电源；

1.4.3管理系统内所有设备以实现呼叫、对讲、呼叫信息发送、病房及床头设备信息发布、广播宣教、背景音乐播放等功能。

- 1、医护分机

2.1外形尺寸及安装方式：

2.1.1外形尺寸：320mm*227mm*82mm（10.4吋液晶显示，触摸屏）

2.1.2安装方式：台式安装（每个病区1~多台）。

2.2安装位置：护士站、治疗室、值班室等。

2.3接入方式：总线制。

2.4主要功能：

2.4.1液晶显示医生、护士、患者等相关信息、接听床头分机的呼叫；

2.4.2呼叫床头分机，与床头分机对讲；

2.4.3有分机呼叫时语音播报分机床号或房号；

2.4.4现场对本机编号（一个系统有多个医护分机时）；

2.4.5现场音量调节、报号次数设置、报号间隔设置；

2.4.6系统内有多台医护分机时可相互对讲；

2.4.7对系统设备进行广播等。

- 3、床头分机及呼叫手柄

3.1外形尺寸及安装方式：（5吋高清液晶屏）

3.1.1外形尺寸：190mm×92mm×16mm；（手柄独特LED照明灯设计)

3.1.2安装方式：墙面或设备带明装。

3.2安装位置：病房床头（每个病床1台）。

3.3接入方式：总线制。

3.4主要功能：

3.4.1呼叫、对讲,支持医护人员定位，呼叫转移，增援等。

3.4.1液晶显示医生、护士、患者等相关信息；

3.4.2有专用换药呼叫功能，采用4个彩色灯分别提示所需要护理项目；

3.4.3现场对本床床头分机或本房卫浴分机编号；

3.4.4广播宣教等。

- 4、走廊显示屏

4.1外形尺寸及安装方式：

4.1.1外形尺寸：940mm*180mm48mm

4.1.2安装方式：吸顶式安装。

4.2安装位置：病房走道（每个病区1~多台）。

4.3接入方式：总线制。

4.4主要功能：

4.4.1双面Φ3.75点阵，可显示2行*8个汉字；

4.4.2呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号；

4.4.3待机时滚动显示日期、时间、温馨提示等信息；

4.4.4 中文显示内容可根据院需求现场任意修改。

- 5、门口分机

5.1外形尺寸及安装方式：（10.4吋液晶屏）

5.1.1外形尺寸：320mm*245mm*32.5mm

5.1.2安装方式：墙面明装。

5.2安装位置：病房房间门口（每个病房1台）。

5.3接入方式：总线制。

5.4主要功能：

5.4.1液晶中文显示房间号、房间内床号；

5.4.2液晶中文或图片显示医生、护士、患者等相关信息；

5.4.3本房分机呼叫时可灯光提示；

5.4.4处理床头分机、卫浴分机的呼叫，支持医护人员定位等；

5.4.5广播宣教；

5.4.6现场对本房门口分机编号等；

5.4.7处理分机呼叫：有分机呼叫时按处置键可消除呼叫等。

- 6、卫浴分机(独特免布线设计）

6.1外形尺寸及安装方式：

6.1.1外形尺寸：无线型86mm*86mm*15mm；

6.1.2安装方式：无线型可标准86底盒或表贴明装。

6.2安装位置：病房卫生间（每个卫生间1台）。

6.3接入方式：无线。

6.4主要功能：

6.4.1紧急呼叫；

6.4.2独特防水功能；

6.4.3现场编号等。

7、病员电子一览表（软件）

7.1安装方式：软件安装。

7.2安装位置：护士站电脑（每个护士站1套）。

7.3接入方式：VGA数据线。

7.4主要功能：

7.4.1与HIS系统对接；

7.4.2从HIS系统提取（或直接录入）并显示患者信息；

7.4.3发送医生、护士、患者信息至床头分机或门口分机；

7.4.4对系统使用进行统计分析、日常管理；

7.4.5广播宣教等。

8、设备配置及数量一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理主机 | XST-GZJ102 | 台 | 1 | 6400 | 6400 |  |
| 2 | 医护分机 | XST-GYH102 | 台 | 1 | 5860 | 5860 |  |
| 3 | 走廊显示屏 | XST-GXS102 | 个 | 2 | 1850 | 3700 |  |
| 4 | 门口分机 | XST-GMK102 | 个 | 28 | 1150 | 32200 |  |
| 5 | 床头分机 | XST-GCT103 | 个 | 76 | 600 | 45600 | 含手柄 |
| 6 | 卫浴分机 | XST-GWY102 | 个 | 28 | 80 | 2240 | 无线 |
| 7 | 病员电子一览表（软件） | XST-GRJ102 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 | 大写：玖万捌仟元整 |  |  |  |  | 98000 |  |

- 三、履约时间、地点、方式

1、履约时间：签订合同之日起一个月内完成。

2、履约地点：院本部综合大楼三楼

3、履约方式：根据甲方要求

四、验收标准

1、 符合采购所有参数、规格型号。

2、 提供呼叫系统的厂家售后等相关文档。

3、对更换下来的所有配件免费进行二次安装，免费安装到养护楼其他科室（十层楼）有问题的呼叫系统中，并安装调试好，确保正常使用；其它剩下的配件保护好交总务科。

- 五、售后服务（提供承诺函）

1、投标人能提供可靠的、正常的售后服务和技术、备品备件服务。

2、为保证项目的质量、安全、进度的顺利进行，本标不接受恶意竞价。

3、投标人须在长沙当地具有常驻技术人员。

- 六、付款方式

1、付款人：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）

2、付款方式：安装调试验收合格后三十工作日内，支付中标金额的95%；余下5%作为质量保证金，质保期一年满后三十工作日内结清，质量保证金不计利息。

3、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及培训、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、投标人在投标前可踏勘现场，踏勘期间发生的意外自负，有关费用自理。对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。